Закрытое акционерное общество «Счетприбор»

(ЗАО «Счетприбор»)

ОКПД 2: 26.51.63.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Счетприбор»

__________________Л.А. Бурлакова

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

ОБЪЕМНЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ

«СЧЕТПРИБОР» СГД МТК GSM

с механической температурной компенсацией,

встроенным модулем телеметрии и запорным клапаном

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПЭФ.407279.006 МТК GSM РЭ

г. Орел

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1 Описание и работа | 5 |
| 2 Использование по назначению | 13 |
| 3 Техническое обслуживание | 22 |
| 4 Текущий ремонт | 24 |
| 5 Хранение | 25 |
| 6 Транспортирование | 25 |
| 7 Утилизация | 25 |
| Приложение А (справочное) | 26 |

| Регистрационный номер в ФИФ по обеспечению единства измерений № 70304-18 Счетчики сертифицированы |  | ЗАО «Счетприбор» Россия, 302014, г Орел, ул. Спивака, 74А Тел./факс. (486 2) 72 44 61 www. schetpribor.ru |
| --- | --- | --- |

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

ОБЪЕМНЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ

«СЧЕТПРИБОР» СГД ЭТК GSM

с механической температурной компенсацией,

встроенным модулем телеметрии и запорным клапаном

СПЭФ.407279.006 МТК GSM РЭ

Руководство по эксплуатации

| G1,6 | G2,5 | G4 | G6 |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией, техническими характеристиками, принципом работы, методикой измерений, условиями транспортирования, хранения, технического обслуживания и утилизации счетчиков газа объемных диафрагменных «Счетприбор» СГД МТК GSM с автоматическим приведением измеренного объема газа к стандартной температуре 20 °С, встроенными модулем телеметрии GSM и запорным клапаном, и содержит необходимые сведения для их правильной и безопасной эксплуатации.

Руководство по эксплуатации распространяется на все типоразмеры и модификации изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность счетчиков.

Счетчики предназначены для эксплуатации, как в качестве самостоятельного устройства, так и в составе информационных измерительных систем (далее – система) и информационно - вычислительных комплексов контроля и учета энергоресурсов.

Связь счетчика с системой осуществляется с помощью модуля коммуникации с модемом передачи данных по сетям сотовой связи GSM.

Счетчики могут быть укомплектованы встроенным запорным клапаном.

Рабочее положение счетчиков – вертикальное (входной и выходной штуцеры сверху). Направление подвода газа: левостороннее по умолчанию, правостороннее – по заказу, обозначено стрелкой на корпусе.

В зависимости от номинального расхода газа счетчики выпускаются типоразмеров G1,6; G2,5; G4 и G6.

При выпуске из производства счетчики подлежат первичной поверке.

Межповерочный интервал счетчиков – 10 лет.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Счетчик газа объемный диафрагменный «Счетприбор» СГД МТК GSM (далее – счетчик) предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов, с автоматическим приведением измеренного объема газа к стандартной температуре 20 °С, и передачи информации по сетям сотовой связи GSM.

1.1.2 Область применения счетчиков – коммерческий учет газа в жилищно-коммунальном хозяйстве.

1.1.3 Условия эксплуатации счетчика: температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55°С, относительная влажность до 95% при температуре плюс 35°С и более низких температурах без конденсации влаги и при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.

Эксплуатация счетчиков при прямом воздействии солнечного света и атмосферных осадков запрещена!

1.1.4 Структурная схема обозначения счетчиков в других документах и при заказе:

  - СГД-GX1 X2 X3-X4 X5 X6  )

Пример обозначения при заказе: СГД-G4 МТК Р-GSM K    СПЭФ.407279.006-2017 ТУ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Счетчики выпускаются в соответствии с техническими условиями СПЭФ.407279.006-2017 ТУ.

1.2.2 Основные метрологические и технические характеристики, габариты и масса счетчиков соответствуют значениям, указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1– Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер счетчика | G1,6 | G2,5 | G4 | G6 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 |
| Минимальный объемный расход Qmin, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,040 | 0,060 |
| Переходный объемный расход Qt, м3/ч | 0,1Qном |
| Номинальный объемный расход Qnom, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Максимальный объемный расход Qmax, м3/ч | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объема газа при температуре (20±5) °С, в диапазоне объемных расходов, %: - Qmin ≤ Q < 0,1∙Qnom - 0,1∙Qnom ≤ Q ≤ Qmax | ±3,0 ±1,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчика от изменения температуры измеряемого газа вне диапазона (20±5) °С, % на каждые 10 °С отклонения от границы диапазона, не более | ±0,4 |
| Диапазон температуры окружающей среды, (С | от - 40 до + 55 |
| Диапазон температуры рабочей среды, (С | от - 30 до + 40 |
| Максимальное рабочее избыточное давление газа Рmax, кПа | 50 |
| Потеря давления газа при Qmax, Па, не более | 200 | 300 |
| Цена единицы младшего разряда механического индикатора, м3 | 0,001 |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999,999 |

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер счетчика | G1,6 | G2,5 | G4 | G6 |
| Напряжение источника питания, В | от 3,0 до 3,6 |
| Продолжительность работы до замены источника питания, лет, не менее | 10 |
| Параметры информационного радиоканала GSM: полоса рабочих частот, МГц выходная мощность, Вт, не более | от 880 до 1880 2 (для GSM-900); 1 (для GSM-1800) |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110; 130 | 110, 130, 150 |
| Присоединительная резьба штуцеров | G1, G1, G1 ¼ М30х2, М36х2 | G1, G1 ¼, М36х2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 203х167х223 | 223х181х248 |
| Масса, кг, не более | 2 | 2,3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не ниже | IP 54 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 110000 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |

# 1.2.3 Счетчики соответствуют следующим требованиям по устойчивости к воздействию внешних влияющих факторов:

# - по устойчивости к воздействию температуры и влажности счетчики относятся к группе С4 по ГОСТ Р 52931-2008 для работы в расширенном диапазоне температуры от минус 40 до плюс 55 °С;

# - по устойчивости к воздействию атмосферного давления счетчики относятся к группе P1 по ГОСТ Р 52931-2008;

# -по устойчивости к механическим воздействиям счетчики относятся к группе L1 по ГОСТ Р 52931-2008.

# 1.2.4 Счетчики соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза. «Электромагнитная совместимость технических средств», предъявляемым к оборудованию класса В (оборудованию, предназначенному для применения в местах размещения, относящихся к жилым зонам).

# 1.2.5 Счетчики имеют степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемой оболочками, IP54 по ГОСТ 14254-2015.

# 1.3 Состав изделия

# 1.3.1 Счетчики состоят из газонепроницаемого корпуса, в который помещен измерительный механизм диафрагменного типа, механического отсчетного устройства, механического устройства автоматической температурной компенсации (МТК), запорного клапана и электронного модуля с встроенным GSM модемом передачи данных и автономным электропитанием.

# 1.3.2 Измерительный механизм состоит из камер со встроенными подвижными газонепроницаемыми перегородками (диафрагмами), изготовленными из специальной ткани. В изготовлении измерительного механизма и корпуса счетчика применены материалы, устойчивые к коррозии и воздействию измеряемого газа.

# 1.3.3 Счетчики укомплектованы механическим устройством автоматического приведения объема к стандартной температуре 20 °С.

# 1.3.4 Счетчики снабжены беспроводным модемом передачи данных по сетям сотовой связи GSM разработки МНПП «Сатурн», г. Москва.

# 1.3.5 Электронный модуль включает в себя ЖК индикатор и GSM модем передачи данных, питание которых происходит от сменной литиевой батареи, помещенной в отдельный батарейный отсек.

# Электронный модуль и батарейный отсек защищены от внешних воздействий пломбируемыми пластмассовыми крышками.

# 1.3.6 Основные технические характеристики радиоканалов:

# 1) радиоканал GSM 900

# - диапазоны рабочих частот при передаче (880 – 915) МГц;

# - диапазоны рабочих частот при приеме (925 – 960) МГц;

# - дуплексный разнос частот приема и передачи 45 МГц;

# - ширина полосы канала связи 200 кГц;

# - максимальная выходная мощность 2 Вт;

# - пакетная передача данных GPRS multi-slot Class 10;

# - номинальное напряжение питания SIM карты 1,8 В или 3 В.

# 2) радиоканал GSM 1800

# - диапазоны рабочих частот при передаче (1710 – 1785) МГц;

# - диапазоны рабочих частот при приеме (1805 – 1880) МГц;

# - дуплексный разнос частот приема и передачи 95 МГц;

# - ширина полосы канала связи 200 кГц;

# - максимальная выходная мощность 1 Вт;

# - пакетная передача данных GPRS multi-slot Class 10;

# - номинальное напряжение питания SIM карты 1,8 В или 3 В.

# 1.3.7 Счетчики обеспечивают передачу данных в систему учета в автоматическом режиме с заданной периодичностью. Внеочередной обмен данными должен происходить при возникновении нештатной ситуации, либо по инициативе пользователя при нажатии кнопки на боковой поверхности лицевой панели счетчика.

# Через GSM коммуникационные модули счетчики дистанционно передают следующие параметры:

# - идентификационный номер (ID) счетчика;

# - данные об объеме газа, прошедшего через счетчик и приведенного к стандартной температуре 20 °С (часовой или суточный срез, периодичность настраивается удаленно);

# - напряжение батареи питания;

# - состояние запорного клапана;

# - состояние счетчика.

# Счетчики принимают от системы учета следующие команды:

# - согласование и корректировка внутренних часов счетчика;

# - корректировка (при необходимости) доступных для изменения настроек (изменение расписания выхода на связь, сверка показаний и т.п.);

# - изменение состояния запорного клапана.

# 1.3.8 GSM коммуникационный модуль счетчика имеет разъем для подключения внешней антенны.

# 1.3.9 Счетчики в энергонезависимой памяти ведут архивную базу данных, содержащую:

# - данные по суточному объему газа глубиной 90 суток;

# - данные по месячному объему газа глубиной 1 год;

# - параметры состояния и сведения о количестве и времени возникновения нештатных ситуаций (до 90 записей о произведенных операциях программирования и изменении настроечных параметров, о срабатывании датчиков вскрытия и воздействия посторонним магнитным полем, о замене элемента питания, установке или замене sim-карты, срабатывании запорного клапана, превышении расхода газа более чем на 20% от максимального, об общем количестве и времени отключений).

# 1.3.10 Счетчики имеют встроенный запорный клапан. Клапан дистанционно перекрывает подачу газа по команде системы учета. Открытие клапана возможно только по разрешению сервера системы.

# 1.3.11 Счетчики могут быть укомплектованы присоединителями для монтажа на газопровод (модификация Мк).

# 1.3.12 Счетчик имеет встроенное программное обеспечение (ПО), которое устанавливается в памяти электронного модуля при изготовлении. ПО предназначено для сбора, преобразования и хранения данных, вывода измерительной информации на ЖКИ, управления запорным клапаном, передачи данных в систему учета.

# Нормирование метрологических характеристик счетчиков проведено с учетом влияния ПО. ПО защищено от внешнего вмешательства разработкой собственного протокола обмена. 	Искажение значения измеренных данных, хранящихся в памяти счетчика, с помощью команд, вводимых через интерфейс пользователя, невозможно.

# Идентификация ПО счетчиков осуществляется путем отображения на ЖКИ идентификационных данных.

# Идентификационные данные ПО приведены в таблице 3.

# Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные ПО | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | Schetpribor SGD.gsm |
| Номер версии ПО, не ниже | 0.1 |
| Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | F.9 |

# Уровень защиты ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

# 1.3.13 Наличие начальных показаний счетчика обусловлено проведением испытаний и первичной поверки.

# 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип работы счетчика основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, в возвратно-поступательное движение диафрагм измерительного механизма, которое через рычажный механизм преобразуется во вращательное движение и через приводной вал передаётся на механическое отсчетное устройство (Рисунок 1).

Рисунок 1

В механическом термокорректоре используется биметаллическая U-образная пружина, поводком связанная с измерительным механизмом. В зависимости от изменения температуры газа пружина либо сжимается, либо разжимается. При этом перемещается поводок, соответственно изменяя объем измерительных камер.

Передача измерительной информации об измеренном объёме газа, приведенном к стандартной температуре 20 °С, от механического отсчетного устройства к электронному модулю осуществляется через импульсный выход.

Данные о потребленном объеме газа, приведенном к стандартной температуре 20 °С для передачи в систему учета, параметры состояния счетчика и сведения о нештатных ситуациях отображаются на ЖК индикаторе.

1.4.2 Методика (метод) измерений

Метод измерений объема газа в диафрагменных счетчиках – прямой.

Измерение объема газа осуществляется первичным преобразователем объема камерного типа с число-импульсным выходом, принцип работы которого основан на разделении газа, проходящего через счетчик, подвижными преобразовательными элементами (диафрагмами) на доли объема и последующем их циклическом суммировании.

Под действием избыточного давления газ через входной штуцер заполняет герметичный корпус счетчика и через распределительный механизм и систему каналов поступает в рабочие полости измерительного блока (первичного преобразователя объема). Центральное тело измерительного блока разделено на две части. Каждая часть разделена на две полукамеры эластичной мембраной. Механизм распределения потока газа включает в себя клапанное устройство и систему рычагов, преобразующих возвратно-поступательное движение диафрагм во вращение выходного вала измерительного механизма. Процесс повторяется циклически.

Механический термокорректор с биметаллической пружиной изменяет объем измерительных камер при изменении температуры проходящего газа.

Счетный механизм подсчитывает число циклов работы измерительного механизма. С помощью механического редуктора с калибровочным колесом вращение выходного вала измерительного механизма передается на механическое роликовое отсчетное устройство.

Данные об измеренном объеме газа, приведенном к стандартной температуре 20 °С по ГОСТ 2939-63, считываются с механического отсчетного устройства. Цифровые ролики черного цвета – для целых значений кубических метров, красного – для дробных.

На цифровом ролике младшего разряда установлен постоянный магнит. При каждом обороте этого ролика на считывающее устройство электронного модуля поступает один импульс. Вес импульса – 0,010 м3 объема газа, приведенного к стандартной температуре 20 °С.

При поступлении каждого импульса от первичного измерительного преобразователя объема, электронный модуль добавляет приращение объема 0,01 м3, приведенного к стандартной температуре 20 °С.

Суммарный объем газа, приведенный к стандартной температуре, вычисляется по формуле:

V∑c = Vc + ΔVc				(1),

где 	Vc  - сохраненный ранее накопленный объем;

ΔVc  - приращение объема за один импульс (вес импульса).

1.4.3 Данные для оплаты об объеме потребленного газа, приведенном к стандартной температуре, передаются в систему учета по GSM каналу и считываются с ЖК индикатора электронного модуля – основной режим индикации. Цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а цифры после точки – в дробных долях кубического метра.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На лицевой панели счетчика указывается следующая информация:

- знак утверждения типа средств измерений в соответствии с приложением 4 к Приказу Минпромторга №1081 от 30.11.2009 г.;

- наименование или торговая марка предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение типоразмера счетчика;

- порядковый номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя и год изготовления;

- минимальный и максимальный объемный расход Qmin и Qmax;

- максимальное рабочее избыточное давление газа Pmax;

- рабочий диапазон температуры потока газа и окружающей среды;

- стандартная температура (20 (С), к которой приводится измеренный объем газа;

- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;

- знак соответствия системе сертификации.

1.5.2 На крышке счетчика стрелкой указывается направление потока газа.

1.5.3 На крышке батарейного отсека указывается:

- обозначение используемого канала телеметрии;

- обозначения символов индикации на дисплее:  воздействия магнитного поля, перекрытия подачи газа встроенным запорным клапаном, разряда батареи питания, режима сеанса радиосвязи.

1.5.4 Счетчики подлежат пломбированию, исключающему без повреждения пломб:

- доступ к первичному измерительному преобразователю объема, механическому отсчетному устройству и электронному модулю;

- доступ к источнику электропитания;

- демонтаж счетчика с места эксплуатации.

Схема пломбирования представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

Поверочное клеймо наносится в виде оттиска на навесной пломбе на крышке лицевой панели счетчика.

1.6 Упаковка и комплектность

1.6.1 Упаковка счетчиков соответствует конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Счетчики упаковывают в индивидуальную потребительскую тару. Перед упаковкой отверстия присоединительных патрубков счетчиков должны быть закрыты транспортными заглушками.

Транспортная тара - ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014.

Руководство по эксплуатации и методика поверки, поставляемые по дополнительному заказу, помещаются в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 и укладываются в транспортную тару

1.6.2 Комплектность счетчиков приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность счетчика

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Счетчик газа СГД МТК GSM* | 1 шт. |
| Заглушка штуцера | 2 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Упаковка индивидуальная | 1 шт. |
| Монтажный комплект (Мк)* | 1 шт. |
| Методика поверки* | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации* | 1 экз. |
| * Модель счетчика, наличие руководства по эксплуатации, методики поверки и комплекта монтажных частей и принадлежностей (Мк) определяются договором на поставку. |

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Счетчик устанавливается на газопроводе в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом или в специальном коробе, исключающем механические повреждения, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температура эксплуатации должна быть в диапазоне от минус 40 до плюс 55 °С, относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 35 °С без конденсации влаги.

2.1.2 Счетчик должен эксплуатироваться в газопроводах низкого давления, в которых избыточное давление не превышает 5 кПа.

2.1.3 Запорная арматура должна находиться перед счетчиком. При отсутствии потребления газа общий газовый кран должен быть закрыт.

2.1.4 Счетчик устанавливается только в вертикальном положении (входной и выходной штуцера сверху) в месте, обеспечивающем свободный доступ для снятия показаний.

Направление стрелки на корпусе счетчика должно соответствовать направлению потока газа в трубопроводе!

2.1.5 Запрещается пропускать через счетчик газ с расходом, превышающим максимальный допустимый расход газа для данного типоразмера, указанный в паспорте счетчика.

2.1.6 Счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, неравномерность затяжки крепежа).

2.1.7 Запрещается установка счетчика в зоне нагрева свыше 55 °С и возможного контакта с открытым огнем или со струями пара!

2.1.8 Запрещается эксплуатация счетчиков при прямом воздействии солнечного света и атмосферных осадков!

2.1.9 Самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ счетчика газа СГД МТК GSM ЗАПРЕЩЕНЫ!

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Монтаж , ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание счетчика должны выполнять только специализированные организации, имеющие лицензии, в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями.

Перед началом работ необходимо ознакомиться с паспортом на счетчик и настоящим руководством по эксплуатации.

Все работы по монтажу и демонтажу счетчика необходимо выполнять при отсутствии газа в газопроводе!

2.2.2 Перед монтажом счетчика необходимо провести его внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса, механического отсчетного устройства и электронного модуля с ЖК индикатором, проверить комплектность и целостность пломб, наличие в паспорте оттиска клейма поверителя метрологической службы. В случае повреждения наклеек и пломб изготовителя и поверителя счетчик к эксплуатации не допускается!

Проверить наличие индикации на дисплее счетчика. Последовательными короткими нажатиями на кнопку управления убедиться в смене режимов индикации.

2.2.3 При установке и размещении счетчиков следует руководствоваться требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2.2.4 Используемые стандартные переходные сгонные муфты и накидные гайки должны соответствовать диаметрам трубопровода и штуцеров счетчика.

2.2.5 Рекомендуется установка фильтра очистки газа на участке трубопровода между запорным краном и входным штуцером счетчика.

2.2.6 Заглушки должны сниматься с штуцеров счётчика непосредственно перед его установкой.

2.2.7 Во избежание повреждения счетчика следует соблюдать следующие условия:

- перед установкой счетчика произвести очистку газопровода от загрязнений и окалины;

- запрещается приваривать к газопроводу переходные патрубки совместно со счетчиком;

- запрещается устанавливать счетчик до окончания сварочных работ на газопроводе;

- запрещается проводить опрессовку системы избыточным давлением при установленном счетчике;

- после установки счетчика в газопровод контролировать герметичность соединений методом обмыливания, не допуская попадания мыльного раствора внутрь счетчика;

- при пуске счетчика следует обеспечить медленное и плавное заполнение системы газом, используя кран, установленный непосредственно перед счётчиком.

2.2.8 При отсутствии утечки газа проверить работу счетчика:

- включить большую газовую горелку и проконтролировать работу счетчика, показания на дисплее счетчика должны равномерно увеличиваться.

2.3 Установка SIM-карты

2.3.1 Монтажно-наладочная организация производит установку SIM-карты (для исполнений с GSM модулем) и настройку каналов передачи данных.

2.3.2 Для установки в счетчик используйте только SIM - карты с возможностью передачи данных GSM/GPRS. Формат карты – 2FF – mini-SIM (25х15 мм).

У карты должны быть отключены все защитные функции по вводу pin-кодов.

Рекомендуется предварительно проверить карту в мобильном телефоне на предмет подключения к сети интернет (работу в браузере) и отключения защитных функций.

Поддерживаются только операторы сотовой связи Билайн, Мегафон, МТС.

2.3.3 Откройте крышку батарейного отсека счетчика. С правой стороны внутри отсека имеется окно слота SIM – карты. Аккуратно вставьте SIM – карту, как показано на рисунке ниже (chip sim-карты должен располагаться сверху, срезанный уголок – вверху справа от него):

Слегка надавите на SIM – карту до щелчка:

Карта установлена:

В установленном положении в окне батарейного отсека виден небольшой фрагмент SIM – карты.

2.3.4 Для извлечения SIM – карты аккуратно нажмите на нее до щелчка:

2.3.5 После выполнения монтажа и наладки счетчика делается запись в его паспорте в разделе «Сведения о вводе в эксплуатацию».

2.4 Использование изделия

2.4.1 Основная информация по работе счетчика выводится на дисплей его электронного модуля.

Для отображения параметров состояния счетчика применяются специальные символы, приведенные в таблице 5. Появление таких символов на дисплее сигнализирует об изменении состояния счетчика

2.4.2 Для переключения параметров индикации служит кнопка управления, расположенная на боковой поверхности лицевой панели счетчика. Нажатие распознается в момент отпускания кнопки! Установлены следующие режимы работы кнопки:

- короткое нажатие (длительность около 1 сек);

- длительное нажатие (длительность более 3 сек).

При коротких нажатиях происходит последовательный просмотр пунктов меню. При длительном нажатии инициируется внеочередной сеанс связи с сервером (при отсутствии разрешения сервера на открытие клапана), либо происходит открытие клапана (при наличии разрешения).

Таблица 5 – Символы состояния счетчика

| Состояние счетчика | Символ |
| --- | --- |
| Клапан закрыт – наличие символа означает перекрытие подачи газа |  |
| Разряд батареи – требуется замена элемента питания |  |
| Саботаж – обнаружена попытка несанкционированного воздействия внешним магнитным полем |  |
| Радиопередача – происходит радиообмен данными по каналу GSM |  |

2.4.3 Режимы индикации

ЖК индикатор электронного модуля счетчика (далее – дисплей) обеспечивает индикацию следующих параметров:

1) накопленный объем газа, приведенный к стандартным температуре 20 °С, для передачи в систему учета - основной режим индикации

Если при закрытом клапане имеется разрешение на его открывание, то в старшем разряде счетчика отображается символ «тройное равно»:

;

2) текущие показания встроенного датчика температуры и возможные ошибки измерения температуры. Для счетчиков с механическим термокорректором высвечивается значение стандартной температуры 20 °С и кода ошибки Е4 (нет датчика температуры)

При этом появляется дополнительно символ измерения температуры     .

В первом разряде индикатора может отображаться буква «E», символизирующая ошибку в работе с датчиком температуры. Во второй позиции индикатора в этом случае отображается код ошибки. Перечень возможных ошибок приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Коды ошибок измерения температуры

| Код ошибки | Расшифровка |
| --- | --- |
| E1 | Ошибка CRC в ответе датчика |
| E2 | Температура датчика вне диапазона -59..+99° С |
| E3 | Ошибка +85° С |
| E4 | Нет импульса присутствия (нет датчика) |
| E5 | Датчик закорочен |
| E6 | Не удалось определить тип датчика |

3) напряжение батареи питания в вольтах

;

4) наработка (суммарная длительность работы электронного модуля) в часах

;

При этом появляется дополнительно символ часов и надпись «НА» в первых 2-х разрядах.

5) длительность нахождения в режиме «Саботаж» (поднесен магнит с целью блокировки счетчика) в часах

;

Появляется символ часов и надпись «СА» в первых 2-х разрядах.

6) текущее время: часы. минуты. секунды

;

7) текущая дата: число, месяц, год (последние две цифры)

Появляется дополнительно буква «d».

8) состояние баланса абонента в рублях, если баланс не используется, то вместо суммы отображается 3 символа тире. Используется или не используется баланс, определяется сервером системы учета

;

9) серийный номер счетчика

Дополнительно индицируется значок «№».

10) версия программного обеспечения (0.1) и контрольная сумма метрологически значимой части ПО (F.9) вместе с надписью «ПО»

;

11) причина последнего закрывания встроенного запорного клапана

.

В левой части индикатора появляется надпись «Cl», в правой части индикатора отображается число, соответствующее одной из причин закрывания клапана:

Перечень возможных причин приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Коды причин закрывания клапана

| Сообщение | Расшифровка |
| --- | --- |
| CL0 | Клапан открыт |
| CL1 | Команда от сервера |
| CL2 | Сработал датчик вскрытия (тамперный контакт) - крышка открыта |
| CL3 | Разряд батареи ниже порога 2,5 В |
| CL4 | Утечка при открытии клапана (ППР) |
| CL5 | Слишком большой расход (превышение >20% над Qmax) |
| CL6 | Закрыт по времени (задано сервером) |

2.4.4 Работа клапана

Счетчик содержит встроенный запорный клапан, расположенный на входе внутри корпуса. Клапан служит для дистанционного перекрытия подачи газа потребителю по команде сервера в случае задолженности по оплате или при срабатывании сигнализатора загазованности, входящего в систему.

Текущее состояние клапана отображается на специальном символе  в левой части дисплея: свечение символа обозначает, что клапан закрыт, отсутствие символа – клапан открыт.

Закрытие подачи газа по команде системы учета в случае задолженности по оплате, происходит только в момент обмена данными сервера системы со счетчиком, период обмена задается в настройках системы.

Клапан автоматически закрывается и прекращается подача газа также в случаях превышения расхода газа 1,2Qмакс; обнаружения утечки газа при открытии клапана.

Момент закрытия клапана (подача управляющего напряжения) кратковременно отображается на дисплее сообщением 4-е тире «- - - -» с указанием в правой части индикатора кода причины закрытия согласно таблице 7.

После закрытия на дисплее появляется символ «Клапан закрыт», индикация которого сохраняется до открытия клапана, сохраняется и код причины закрытия (в примере «4» – утечка при открытии клапана в режиме пуско-проверочных работ).

После любого открывания или закрывания клапана счетчик автоматически передает данные о нештатной ситуации в систему учета по радиоканалу GSM.

Клапан может быть открыт только, если сервер в процессе сеанса связи (очередного или внеочередного) выдал счетчику разрешение на открытие клапана. Наличие разрешения на открытие клапана определяется по символу «тройное равно» на дисплее в режиме основной индикации накопленного объема счетчика.

Разрешение на открытие клапана выдается сервером после устранения причин отключения, например, оплаты по задолженности.

Потребитель должен длительно нажать на кнопку управления на боковой стороне панели отсчетного устройства, инициируя внеочередной сеанс связи. Счетчик подключится к серверу системы и, в случае подтверждения системой устранения причин перекрытия газа, получит разрешение на открытие клапана. Символ «тройное равно» высветится на дисплее счетчика.

Если потребитель после перекрытия газа счетчиком не нажал кнопку на лицевой стороне корпуса отсчетного устройства, то разрешение на открытие клапана поступит автоматически только в момент очередной связи счетчика с сервером системы для передачи данных. Если задан период обмена один раз в неделю, то включение клапана станет возможно не ранее семи дней с момента его отключения.

Сама процедура открывания выполняется после длинного нажатия на кнопку управления только в случае наличия разрешения на открывание клапана.

Внимание! При открытии клапана газовые приборы потребителя должны быть перекрыты, иначе клапан вновь перекроет подачу газа!

Пока подается управляющее напряжение на открытие клапана, на индикаторе отображается 4 маленьких буквы «o»:

При открытии клапана потребитель должен обязательно перекрыть свои газовые приборы (газовая плита, котел и проч.). Это вызвано тем, что в целях безопасности в момент открытия клапана включается режим пуско-проверочной работы (ППР), при котором счетчик проверяет отсутствие расхода газа, т.е. утечки, в течение 60 секунд, и в случае обнаружения утечки газа вновь автоматически прерывает подачу газа при помощи клапана.

В случае появлении обнаружения расхода газа в режиме ППР клапан повторно закрывается, появляется сообщение «ГАЗ», и включается режим «Есть разрешение на открывание клапана»:

2.4.5 Передача данных по каналу GSM

Передача данных в систему сбора данных происходит по радиоканалу GSM автоматически с заданным периодом (по умолчанию - один раз в семь дней). Для инициирования внеочередной передачи данных по радиоканалу GSM пользователь должен длительно нажать на кнопку, расположенную на боковой стенке лицевой панели счетчика (при отсутствии символа «тройное равно» на дисплее, дающего разрешение на открытие клапана).

В начале сеанса связи на индикаторе отображается сообщение «ПЕРЕДАЧА»:

В случае отсутствия SIM – карты на индикаторе отображается следующее сообщение:

Во время сеанса связи на табло высвечивается надпись «ПЕРЕД.», символ « Радиопередача» и уровень GSM сигнала в относительных единицах (числа от 1 до 32):

Значение «0-5» соответствует слабому уровню приема, что может затруднить передачу данных в систему учета. В этом случае следует произвести несколько попыток соединения с сервером системы, повторно нажимая кнопку.

При удачном соединении с сервером системы и передаче данных, на индикаторе выводится сообщение «ПЕРЕД. Усп».

При отсутствии соединения выводится код ошибки, например, «ПЕРЕД. о2».

Перечень кодов возможных ошибок приведен в таблице 8 и предназначен для эксплуатирующих и сервисных организаций.

Таблица 8– Коды ошибок сеанса связи с сервером

| Сообщение | Расшифровка |
| --- | --- |
| o0 | Нет ответа от модема (электронный модуль неисправен) |
| o1 | SIM карта не готова (pin – код, нет услуги GPRS) |
| o2 | Нет подключения к GSM сети (нет GSM покрытия) |
| o3 | Не удалось определить оператора связи |
| o4 | Не удалось подключиться к GPRS |
| o5 | Не удалось подключиться к серверу gascloud |
| o6 | Не получены данные от сервера |
| o7 | Не получены JSON данные от сервера |
| o8 | Не получены данные JSON команды от сервера |

В случае возникновения ошибки соединения следует вновь попытаться установить соединение, нажав на кнопку на счетчике. В случае невозможности восстановления устойчивого качественного соединения, следует обратиться в сервисную службу газоснабжающей организации.

ВНИМАНИЕ! Не следует без необходимости чаще одного раза в сутки нажимать на кнопку управления счетчика, т.к. это существенно уменьшает ресурс работы от встроенной литиевой батареи и приведет к необходимости преждевременной ее замены.

2.4.6 Сервер gascloud. Для работы с сервером используется любой браузер и личный аккаунт в системе gascloud.ru.Для получения личного аккаунта необходимо обратиться электронным письмом на адрес: support@gascloud.ru. Информация о системе gascloud доступна по ссылке: https://www.gascloud.ru/help/help.php.

2.5 Действия в экстремальных условиях

2.5.1 Природный газ, для измерения объема которого используются счетчики, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В смеси с воздухом газ взрывоопасен.

2.5.2 В случае появления запаха газа следует немедленно перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу!  Помещение проветрить! Не зажигать спички, не курить! Не включать и не выключать электроприборы!

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание счетчиков СГД проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения технических характеристик в течение всего срока эксплуатации.

3.1.2 Монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию счетчиков должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работы с газовыми установками. К работе по испытанию счетчиков могут допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие инструктаж на рабочем месте.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Счетчики соответствуют общим требованиям безопасности к конструкции по 
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики относятся к классу III в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования к заземлению не предъявляются.

3.2.3 Безопасность эксплуатации счетчиков обеспечивается прочностью и герметичностью корпуса и присоединительных патрубков.

Корпус счетчика герметичен при максимальном давлении рабочей среды.

Конструкция соединительных элементов счетчика обеспечивает прочность и гер-метичность при присоединении счетчика к подводящему газопроводу при совместном воздействии на соединительный элемент внутреннего давления, в 1.5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление, и воздействие поочередно изгибающего момента до 40 Н·м и крутящего момента до 110 Н·м.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Счетчик при эксплуатации не требует технического обслуживания, кроме периодической поверки с заменой элемента питания.

3.3.2 В течение гарантийного срока эксплуатации снимать пломбы имеет право только предприятие – изготовитель или уполномоченные им лица.

3.3.3 Замена элемента питания

Перед периодической поверкой счетчика обязательно проводится плановая замена элементов питания.

Тип элемента питания и способ его подключения должны соответствовать установленным заводом-изготовителем. Запрещается подключать к счетчику другие типы элементов питания или аккумуляторные батареи.

Замена элемента питания проводится только организацией по эксплуатации газового хозяйства, уполномоченной заводом-изготовителем, с обязательной пломбировкой батарейного отсека. В паспорте счетчика наносится соответствующая отметка.

Установленные настроечные и калибровочные параметры и показания счетчиков не теряются и не изменяются при замене батареи. После восстановления питания на дисплее отображается последнее сохраненное показание накопленного объема газа.

При выходе из строя элемента питания до окончания межповерочного интервала, допускается его замена на месте эксплуатации счетчика. При падении напряжения батареи ниже 3 В на дисплее появляется символ разряда батареи   , ниже 2,5 В – закрывается клапан. Рекомендуется проводить замену сразу после появления символа разряда, не ожидая прекращения подачи газа.

Для замены батареи следует снять пломбировочные наклейки на крышке батарейного отсека, открыть крышку, отсоединить разъем элемента питания от его ответной части, подключить к разъему новый элемент питания и установить его в счетчик, закрыть крышку, опломбировать крышку.

После замены элемента питания на дисплее должен высветиться основной режим индикации: последние сохраненные показания накопленного объема газа, приведенного к стандартной температуре.

Перевести счетчик в режим индикации напряжения питания. Убедиться, что напряжение нового элемента питания находится в диапазоне (3,6 – 3,7) В.

Использованные элементы питания утилизируются в установленном порядке.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 В процессе эксплуатации счетчики подлежат первичной поверке при выпуске из производства и периодической поверке. Межповерочный интервал - 10 лет. Основное средство поверки - поверочные установки с погрешностью не более  ±0,5 %.

3.4.2 Объем и последовательность первичной и периодической поверок установлены в документе СПЭФ.407279.006 МП  «ГСИ. Счетчики газа объемные диафрагменные «Счетприбор» СГД. Методика поверки», утвержденном в установленном порядке.

Сведения о поверках заносятся в паспорт счетчика.

3.5 Консервация

3.5.1 Счетчики не требуют консервации. При транспортировке и хранении счетчиков на их входные и выходные штуцера должны быть установлены пластмассовые заглушки.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания

4.1.1 Текущий ремонт счетчиков и замену батарей питания проводит сервисная организация, уполномоченная заводом-изготовителем.

4.1.2 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям для их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень неисправностей

| Описание неисправности | Возможные причины | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует индикация на дисплее | Полностью разряжена батарея питания | Вызвать специалиста сервисной службы для замены |
| На индикаторе отображается символ | Разряжена батарея питания | Вызвать специалиста сервисной службы для замены |
| Быстрый разряд батареи питания (срок службы менее 10 лет) | Частый радиообмен по каналу GSM | 1)Установить период обмена по каналу GSM не чаще одного раза в сутки 2) Не рекомендуется часто нажимать кнопку управления |
| На индикаторе отображается символ , запорный клапан закрыт | 1) Отключение по инициативе газоснабжающей организации | Установить и устранить причины отключения |
|  | 2) Разряжена батарея питания | Вызвать специалиста сервисной службы для замены |
|  | 3) Открыта крышка батарейного отсека | Вызвать специалиста сервисной службы |
|  | 4) Превышен расход газа 1,2Qmax | Установить расход газа в соответствии с характеристиками счетчика |
|  | 5) Обнаружение расхода газа (утечки) при открытии клапана | Перед нажатием кнопки управления перекрыть подачу газа на все приборы |
| Информация от счетчика не поступает в систему сбора и учета данных. Отображение на дисплее кода ошибки «Перед. оХ» (коды см. таблицу 7) | Недостаточен уровень сигналов GSM связи | Обратиться в сервисную службу. Установить счетчик в место с достаточным уровнем сигнала. Применить наружную антенну. |
|  | Провайдер приостановил оказывать услуги GSM связи | Обратиться в сервисную службу. Восстановить оказание услуг GSM связи |

4.1.3 Ремонт электронного модуля и/или первичного преобразователя расхода производится только на предприятии-изготовителе.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 Все работы по демонтажу и ремонту счетчика необходимо выполнять при отсутствии газа в газопроводе!

4.2.2 Запрещается самостоятельная разборка и ремонт счетчиков!

5. ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия хранения счетчиков в таре предприятия-изготовителя должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Счетчики должны храниться в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя. Воздух в помещении, в котором хранятся счетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Счетчики в транспортной таре предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Перевозку счетчиков воздушным транспортом допускается осуществлять только в отапливаемых герметизированных отсеках.

6.2 Условия транспортирования счетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должны соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

6.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ счетчики не должны подвергаться резким ударам и попадать под действие атмосферных осадков.

6.4 Масса транспортного ящика с упакованными счетчиками не должна превышать 30 кг.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Счетчик по допустимым химическим, радиационным и биологическим воздействиям не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды после окончания его эксплуатации.

7.2 Утилизация счетчика и элемента питания производится уполномоченной компанией с соблюдением всех действующих инструкций и законов страны, осуществляющей эксплуатацию.

7.3 Счетчик не содержит драгоценных металлов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Общий вид счетчиков газа объемных диафрагменных

«СЧЕТПРИБОР» СГД МТК GSM

с механической температурной компенсацией,

встроенным модулем телеметрии и запорным клапаном

Рисунок А.1

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопрово- дительного документа и дата | Подп | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме- ненных | Заме-ненных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |

# Footnotes

) X1 – типоразмер счетчика (номинальный объемный расход в м3/ч);

X2 – тип термокорректора: МТК – механический, ЭТК – электронный;

X3 – наличие электронной корекции по давлению;

X4 – тип интерфейса связи: И – импульсный, Р – радиоканал + обозначение технологии  передачи данных по радиоканалу (при наличии);

Х5 – комплектация счетчика встроенным запорным клапаном: «К» - для укомплектованных клапаном, пустое знакоместо - для неукомплектованных;

Х6 – направление подвода газа: пустое знакоместо – лево - ; П – правостороннее.